附件5

2017高等学校实验室安全现场检查发现问题汇总表

学校名称： 北京林业大学       检查时间： 　2017年11月13日

| 序号 | 条款号 | 问题事实描述 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.1 | 学校实验室安全管理办法中,实验室是指教学科研场所，后边的内容只提到科研实验室。所在学校实验室安全中，应该包括科研实验室和教学实验室，在学校层面的文件中应该体现这一点，责任主体按照谁主管谁负责的原则划分。 |  |
| 2 | 2.1.7 | 学校层面的应急预案可操作性和专业性有待提高，且学校层面出台的文件应包括责任追究方面的文件。 |  |
| 3 | 1.1.3 | 缺乏一支校一级的实验室安全巡视督察队伍。 |  |
| 4 | 1.3.2 | 在安全隐患处理和废弃物处置方面，学校要继续加大资金投入。 |  |
| 5 | 1.2.3 | 各院系实验室安全工作的水平不平衡，有的做得好，有的就有点欠缺。 |  |
| 6 | 5.1.2 | 实验室的规范化管理有待进一步提高。如：门口的责任牌，除有责任人以外还应该有责任人的联系电话； |  |
| 7 | 2.2.1 | 科研实验室到安全须知、操作规程等应上墙； |  |
| 8 | 8.2.1 8.2.3 | 危险品使用、处置应有详细记录，且不应将其大量摆放在试验台上； |  |
| 9 | 8.2.2 | 试剂柜不规范，没有通风和瓶挡等，有的还把氧化剂和还原剂放在一起； |  |
| 10 | 8.2.6 | 冰箱内存放的药品有的没有标识； |  |
| 11 | 8.6.6 | 有些气瓶没有状态牌； |  |
| 12 | 9.7.3 | 生物类废弃物没有标识。 |  |
| 13 | 6.2.5 | 喷淋设备不好用，普遍没有检查记录，且数量偏少；设备使用记录不全。 |  |
| 14 | 5.1.4 | 消防通道不畅通，且标识缺失。 |  |
| 15 | 5.3.4 | 有的实验室杂物堆放较多，比较乱。 |  |
| 16 | 5.3.1 | 自习区和试验区没分开，且有的学生在实验室摆放饮用水。 |  |
| 17 | 5.4.2 | 实验室的急救药品还需进一步配备。 |  |
| 18 | 11.1.1 11.1.4 | 有大型设备无资产标签，无维护记录现象。 |  |
|  |  | 建议学校举一反三，建立实验室安全长效机制。按照实验室安全检查项目表（2017 ）逐项检查落实。建议学校实验室安全分级管理不要分0--3级。建议分为1--4级，否则，0等级实验室安全意识会受到不利影响。 |  |

检查组组长：　郝云忱

检查组成员：　赵建新  王勤  陈六平  梁习锋